附件二：

吉林医药学院采购所需教学设备技术参数
一、CPR婴儿模型人（六个月），7套

1.产品概况：根据六个月婴儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块应包括模拟人和电子显示屏，可进行新生儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。产品应满足医学院校、医院、社会心肺复苏培训机构等进行新生儿心肺复苏培训。

2.功能特点：
2.1人工手指位胸外按压显示报警

2.1.1按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm

2.1.2按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警
2.2模拟标准气道开放显示
2.3人工口对口呼吸（吹气）显示报警

2.3.1吹入的潮气量超出30ml-50ml范围，指示灯均显示及报警
2.3.2吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示
2.3.3吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警
2.4操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15： 2/双人，完成五个循环周期CPR操作
2.5操作频率：按最新国际标准：100-120次/分
2.6操作方式：训练操作。

2.7检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

2.8工作状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，能适应野外无外接电源的情况下使用。

二、成人气道模型人，1套
1.产品概况：解剖结构正确、精准，满足从基础探查体位到各种困难气管插管体位的模拟

2.功能详解：扫描数据重建制作而成；CT模型气道根据真人

2.1解剖结构正确、精准
2.2坚固底座固定，独特的颈部结构设计，可以满足各种所需体位，能够在气道管理过程中提供真实的反馈信息
2.3充气舌模拟真实的形状、质感
2.4可模拟由于喉镜操作不当引起的牙齿脱落
2.5喉罩、直接喉镜、纤维喉镜等均可在模型上操作
2.6高分子材料制成，经久耐用
选配项：（选配的困难气道为永久性的功能，定制后不能进行模块更换）

困难气道管理模块I TUR-DA型I

困难气道管理模块II TUR-DA型II

消耗品清单：

TL001和TruCorp润滑剂

3.硬件组成：
3.1成人气道模型1套

3.2黑色包装袋1个

3.3说明书光盘1个

3.4润滑液5瓶

3.5模拟肺袋5个

三、AED训练机，1套
1.物理性能：
1.1包含电池整机重量小于等于1.5kg

1.2应具备高便携性,外型尺寸小于6 x 18 x 22cm (HxWxD)

1.3应能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损
1.4防尘防水系数：IP55

1.5中文语音提示
2.技术性能及规格：
2.1治疗时应释放能更据瞬间实时病人阻抗自动调节形态的双相截顶指数波形能量形态
2.2应具备成人标称能量150焦耳的单一能量输出和婴儿、儿童标称能量50J的单一能量输出
2.3心肺复苏后可以在8秒内完成心电分析并实施放电治疗
2.4应具备充电完成的声光提示
2.5应具备针对成人或儿童/婴儿提供不同的心肺复苏指导，指导施救者以正确的频率和深度进行心外按压
2.6应具备明确的语音及图形提示
2.7  AED应由患者分析系统控制，终止实施电击应由操作者决定
2.8具有8种完整培训方案
2.9应具有培训机模式，可以通过更换专用培训电极进行专业的培训操作，无需额外购置培训机
2.10模拟心脏骤停急救流程，模拟AED操作流程，配备婴幼儿儿童钥匙进行成人婴幼儿切换训练
2.11附赠塑料培训假人
3.智能除颤电极：
3.1智能除颤电极提前预置在AED中，开机后无需再连接电极到机器上
3.2成人、儿童/婴儿通用电极，节省成本
3.3智能电极能够感知施救者的每一步操作，并根据操作的实际情况给出相应的语音提示
3.4智能电极表面有明确的黏贴方法示意图
4.电池：
4.1锂锰电池，应能支持至少200次电击治疗
4.2电池应能支持待机状态下四年
5.数据记录与传输：
5.1通过红外接口将数据发送至PC，可以在PC上回顾前15分钟的心电图波形及完整的事件报告
5.2通过按钮语音报告上次使用后发生的事件摘要
6.设备维护及自检：
6.1应具备完备的自检功能：

6.2频度：每日/每周/每月，开机自检、插入电池自检
6.3自检内容：内部电路、形发放系统、电池容量、ECG分析系统、智能电极是否准备就绪
6.4有明确的声/光状态指示设备的运行状态，在故障时发出“哔哔”报警
四、除颤监护仪，1台

1.产品概况：应具有心电监护、除颤、同步电复律、起搏功能。产品应轻便易携
2．功能详解:
2.1采用双相波技术，除颤转复效果好
2.2可提供高至360J的能量
2.3全面智能的自检方案，关机状态下亦可实现自动检测，保障设备始终处于良好运行状态
2.4大容量锂电池，无记忆效应，支持100次360J除颤
2.5智能电量管理技术，可自动校准电池容量，避免设备意外断电
2.6双旋钮设计，使急救操作更快捷
2.7全中文菜单, 7寸彩色LCD大屏幕，长16sECG波形显示，易于发现异常心律
2.8手动除颤、监护、起博、AED四合一
2.9满足临床工作需要 坚固耐用 历经严苛测试，适应各种恶劣环境
2.10提手经包胶工艺处理，握感柔软舒适，具防滑功能
2.11固定挂钩，可方便置于床侧护栏，便于转运
2.12侧面监护参数接口，能有效避免转运途中的磕碰
五、口鼻面罩，8套

1.功能参数：
1.1塑胶材料制成，有多种颜色可选择，小巧，携带方便
1.2主要用于心肺复苏，使急救人员和伤者隔离，防止交叉感染触，应用于急救包内及医用培训
2.硬件组成：
2.1成人型8套

2.2婴儿型8套

六、成人简易呼吸器/球囊面罩，8套

1.产品概况：成人呼吸器结构简单、使用方便、性能可靠。可广泛用于医院的各类病房和门急诊所急救用，也可为公共场所如飞机、火车、旅馆等场所急救用以及和各类抢救箱，抢救包。当成年病人呼吸困难或窒息时，可辅助或强制病人通气，无需气源或电源
2.功能参数：

2.1结构轻便、造型美观
2.2采用优质橡胶，材料优良，无异味，使用寿命长，塑料件采用聚碳酸酯
2.3呼吸阀结构简单、装拆、消毒方便
2.4连接 - 供气管道可供病人呼入高浓度氧气
七、婴儿简易呼吸器/球囊面罩，8套

1.产品概况：婴儿呼吸器结构简单、使用方便、性能 可靠。可广泛用于医院的各类病房和门急诊所急救用，也可为公共场所如飞机、火车、旅馆等场所急救用以及和各类抢救箱，抢救包。当婴儿出现呼吸困难或窒息时，可辅助或强制患儿通气，无需气源或电源。

2.功能参数:
2.1结构轻便、造型美观
2.2采用优质橡胶，材料优良，无异味，使用寿命长，塑料件采用聚碳酸酯
2.3呼吸阀结构简单、装拆、消毒方便
2.4连接 - 供气管道可供病人呼入高浓度氧气
八、一次性口对面罩用单向过滤器，8套

1.面罩体积小，可以置于衣袋中随身携带
2.可广泛用于CPR操作

3.面罩将低阻力单向阀门和防水过滤器组合在一起，以阻挡液体和分泌物
4.阀门和过滤器共同起到将抢救人员和病者隔离的屏障作用
5.呼吸面罩尺寸：20*20CM

